## Slide 1
輔仁大學 電機工程學系 大學部專題生
生醫訊號放大器(Biomedical Signal Amplifier)
指導教授：沈鼎嵐 博士 學生：蔡欣穎
Sallen-Key低通濾波器:
由圖八可以推得轉換函數為:
由此可知， ，
訂定=0.707，=200Hz，固定W，算出，
低通濾波器的小訊號模型波形如圖九，Lowpass(3dB point)為200.61Hz。
Layout佈局圖和模擬:
Layout佈局圖如圖十，面積為387.83mmx314.38mm，pre-sim暫態模擬波形(tt)如圖十一，放大增益約為1000倍，post-sim暫態模擬波形(tt)如圖十二，放大增益也約為1000倍。
實測量測方法
Fluke PS420為一病患參數模擬機，利用其輸入一模擬心跳訊號;電源供應器輸入: VDD:0.9V ，VSS:-0.9V，並在量測晶片時，外接一200Hz的低通濾波器，最後使用示波器測量輸出心跳訊號。量測方法如圖十三， post-sim心跳模擬(tt)如圖十四。
結論
電源供應VSS=-0.9V，VDD=+0.9V，預計增益為1000倍，功率消耗約為2mW， Lowpass(3dB point)為0.1Hz，模擬量測和預計規格細節列於下表，如圖十五。
摘要
本專題設計一運算放大器(op)，放大倍率為1000倍，正負電源為-0.9V~+0.9V，功率消耗約為2mW，Lowpass(3dB point)為0.1Hz。應用此op，設計一使用電晶體作為大電阻的生物信號放大器。晶片外再接上一級200Hz的低通濾波器。本專題使用U18製程製作，總面積為387.83mmx314.38mm 。
系統架構
本專題晶片內容為先設計twostage放大器電路作為op，再應用此op設計生物信號放大器，之後接一級非反向放大器(noninverting amplifier)。晶片電路結構如圖一。實際測量時，晶片外接一級200Hz的低通濾波器。
設計原理:
Twostage放大器電路:
Twostage放大器電路如圖二，各電晶體尺寸列於圖三，輸出的增益以及phase margine 波形如圖四:
電容C為米勒補償電容，是為了將第二個極點移到遠方，使第一個極點變為主極點(極點分裂現象)。串聯電阻R是為了將補償電容C造成的正零點變成負零點。
為避免電路設計不當所造成的systematic output dc offset，
設計Mos大小為。
此電路輸出倍率為1000倍。
生物訊號放大器和noninverting amplifier各元件的尺寸列於圖七。
第一級電路:
生物訊號放大器:
生物訊號放大器如圖五。
根據圖五，，，bandwidth=
低頻cutoff 。電晶體Ma–Md作為pseudoresistors，
當VGS為負值時，每顆電晶體作為二極體pMOS電晶體，
當VGS為正值時，每顆電晶體作為二極體連接方式的BJT。
設計每顆電晶體大小為1mmX50mm，此電路使用電晶體設計出大電阻。
第二級電路:
noninverting amplifier:
圖六為noninverting amplifier
由圖得知 。
圖五、生物訊號放大器
圖六、 noninverting amplifier
圖十一、 pre-sim模擬波形(tt)
圖十、Layout佈局圖
圖十二、 post-sim模擬波形(tt)
圖十三、量測方法圖
圖一、晶片電路結構
圖二、Twostage結構
圖三、各MOS尺寸
圖四、輸出增益及phase margine
圖十四、post-sim心跳模擬(tt)
圖八、 Sallen-Key低通濾波器
圖九、 低通濾波器小訊號模型
圖十五、規格表
圖七、生物訊號放大器和
noninverting amplifier各元件尺寸表